	Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика»

119899 Москва, Воробьевы горы МГУ, Химический факультет

тел: (916) 755-71-33, e-mail: eco-analitica@mail.ru


         ПАСПОРТ

стандартного образца 
ЭАА 16-97

Партия №
Наименование стандартного образца: стандартный образец состава раствора этанола.

Назначение: Стандартный образец предназначен для градуировки аналитических приборов; аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая концентрация этанола, мг/см3
Т а б л и ц а 1 –Метрологические характеристики СО
	Аттестованная

характеристика СО
	Аттестованное значение СО, мг/см3
	Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,95, %

	Массовая концентрация этанола
	1,00
	±1 


Срок годности экземпляра СО: 2 года.

Описание стандартного образца: материал стандартного образца представляет собой раствор этанола в воде. Материал расфасован в стеклянные ампулы объемом 5 см3. 

Методики (методы) измерений, примененные при установлении метрологических характеристик стандартного образца: установление значения аттестуемой характеристики проводилось по аттестованной методике измерений «Методика измерений массовой концентрации этанола».

Утверждение о прослеживаемости: прослеживаемость аттестованного значения СО к единице величины «массовая концентрация компонента», воспроизводимой ГЭТ 176 Государственным первичным эталоном единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии, обеспечена проведением измерений по аттестованной методике измерений.

	Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика»

119899 Москва, Воробьевы горы МГУ, Химический факультет

тел: (916) 755-71-33, e-mail: eco-analitica@mail.ru


         ПАСПОРТ

стандартного образца 
ЭАА 16-97

Партия №
Наименование стандартного образца: стандартный образец состава раствора этанола.

Назначение: Стандартный образец предназначен для градуировки аналитических приборов; аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая концентрация этанола, мг/см3
Т а б л и ц а 1 –Метрологические характеристики СО

	Аттестованная

характеристика СО
	Аттестованное значение СО, мг/см3
	Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,95, %

	Массовая концентрация этанола
	1,00
	±1 


Срок годности экземпляра СО: 2 года. 

Описание стандартного образца: материал стандартного образца представляет собой раствор этанола в воде. Материал расфасован в стеклянные ампулы объемом 5 см3. 

Методики (методы) измерений, примененные при установлении метрологических характеристик стандартного образца: установление значения аттестуемой характеристики проводилось по аттестованной методике измерений «Методика измерений массовой концентрации этанола».

Утверждение о прослеживаемости: прослеживаемость аттестованного значения СО к единице величины «массовая концентрация компонента», воспроизводимой ГЭТ 176 Государственным первичным эталоном единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии, обеспечена проведением измерений по аттестованной методике измерений.

Инструкция по применению: 

Общие указания: стандартный образец находится в запаянной маркированной стеклянной ампуле. Не допускаются к использованию экземпляры стандартных образцов с поврежденными ампулами. Ампулу со стандартным образцом вскрывают непосредственно перед использованием.
 Условия применения: приготовление растворов следует осуществлять в помещении при температуре (20[image: image1.wmf]±

5) °С. Ампулу со стандартным образцом вскрывают, содержимое переносят в химический стакан, отбирают пипеткой нужный объем, переносят его в мерную колбу и доводят объем раствора до метки. Приготовленные растворы стандартного образца должны использоваться при температуре окружающего воздуха (20[image: image2.wmf]±

5)°С течение всей процедуры аналитических и (или) метрологических работ. Растворы стандартного образца должны быть приготовлены непосредственно в день применения.

Подготовка к применению: подготовка стандартного образца к применению заключается в приготовлении из него раствора (аттестованных смесей) объемным методом.

Порядок применения: для приготовления раствора рекомендуется применять следующие средства измерений и реактивы:

-колбы мерные 2 класса точности, вместимостью не более 100 см3, по ГОСТ 1770-74;

-пипетки 2 класса точности, вместимостью не более 5 см 3, по ГОСТ 29227-91;

                  -вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144-2018

Значение массовой концентрации этанола и его погрешность следует рассчитывать в соответствии с РМГ 60-2003 «ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке».
Ссылки на нормативные документы и методики измерений, устанавливающие алгоритмы и определяющие порядок применения стандартного образца:

- применение СО для градуировки средств измерений должно осуществляться с учетом рекомендаций РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов»;

- применение стандартного образца для аттестации методик измерений массовой концентрации этанола в объектах окружающей среды, сточной и питьевой воде должно осуществляться с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» и (или) РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- применение стандартного образца для контроля точности результатов измерений массовой концентрации этанола в объектах окружающей среды, сточной и питьевой воде должно осуществляться с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование точности на практике».

Условия хранения и транспортирования: стандартный образец в запаянной ампуле должен храниться в помещении при температуре (20 ± 5)оС и транспортироваться при температуре не ниже 0оС в упакованном виде с соблюдением требований к перевозке изделий в стеклотаре. После вскрытия ампулы стандартный образец хранению не подлежит.

Требования безопасности: по степени воздействия на организм вредные вещества относятся к 2 и 4 классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

Исполнители должны быть проинструктированы о мерах предосторожности при работе с конкретными вредными веществами и их соединениями.

Комплект поставки: поставляемый экземпляр стандартного образца снабжен этикеткой и паспортом СО, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Партия                                                                                      Дата выпуска

Ответственный за выпуск СО 

начальник производственного отдела:                                                  ___________________       Е.К.Иванова 

Генеральный директор Эколого-аналитической 

ассоциации «Эко-аналитика»


                   __________________      К.И.Иванов
М.П. 
Инструкция по применению: 

Общие указания: стандартный образец находится в запаянной маркированной стеклянной ампуле. Не допускаются к использованию экземпляры стандартных образцов с поврежденными ампулами. Ампулу со стандартным образцом вскрывают непосредственно перед использованием.

 Условия применения: приготовление растворов следует осуществлять в помещении при температуре (20[image: image3.wmf]±

5) °С. Ампулу со стандартным образцом вскрывают, содержимое переносят в химический стакан, отбирают пипеткой нужный объем, переносят его в мерную колбу и доводят объем раствора до метки. Приготовленные растворы стандартного образца должны использоваться при температуре окружающего воздуха (20[image: image4.wmf]±

5)°С течение всей процедуры аналитических и (или) метрологических работ. Растворы стандартного образца должны быть приготовлены непосредственно в день применения.

Подготовка к применению: подготовка стандартного образца к применению заключается в приготовлении из него раствора (аттестованных смесей) объемным методом.

Порядок применения: для приготовления раствора рекомендуется применять следующие средства измерений и реактивы:

-колбы мерные 2 класса точности, вместимостью не более 100 см3, по ГОСТ 1770-74;

-пипетки 2 класса точности, вместимостью не более 5 см 3, по ГОСТ 29227-91;

                  -вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144-2018

Значение массовой концентрации этанола и его погрешность следует рассчитывать в соответствии с РМГ 60-2003 «ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке».
Ссылки на нормативные документы и методики измерений, устанавливающие алгоритмы и определяющие порядок применения стандартного образца:

- применение СО для градуировки средств измерений должно осуществляться с учетом рекомендаций РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов»;

- применение стандартного образца для аттестации методик измерений массовой концентрации этанола в объектах окружающей среды, сточной и питьевой воде должно осуществляться с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» и (или) РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- применение стандартного образца для контроля точности результатов измерений массовой концентрации этанола в объектах окружающей среды, сточной и питьевой воде должно осуществляться с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование точности на практике».

Условия хранения и транспортирования: стандартный образец в запаянной ампуле должен храниться в помещении при температуре (20 ± 5)оС и транспортироваться при температуре не ниже 0оС в упакованном виде с соблюдением требований к перевозке изделий в стеклотаре. После вскрытия ампулы стандартный образец хранению не подлежит.

Требования безопасности: по степени воздействия на организм вредные вещества относятся к 2 и 4 классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

Исполнители должны быть проинструктированы о мерах предосторожности при работе с конкретными вредными веществами и их соединениями.

Комплект поставки: поставляемый экземпляр стандартного образца снабжен этикеткой и паспортом СО, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Партия                                                                                      Дата выпуска

Ответственный за выпуск СО 

начальник производственного отдела:                                                  ___________________       Е.К.Иванова 

Генеральный директор Эколого-аналитической 

ассоциации «Эко-аналитика»


                   __________________      К.И.Иванов
М.П. 
